- 附件

- 重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目初步设计报告专家评审意见

2021年11月29日，重庆市发展和改革委员会批复了《重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目可行性研究报告》（渝发改农经〔2021〕1599号，以下简称《可研报告》）。受重庆市水文监测总站委托四川构想建筑工程设计有限公司、中颐工科工程技术有限公司编制完成了《重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。

2022年5月13日，重庆市水利局以视频会议形式组织召开了《初设报告》审查会。参加会议的有：特邀专家和重庆市水利局，重庆市水文监测总站，四川构想建筑工程设计有限公司、中颐工科工程技术有限公司等单位的代表。会议成立了专家组，与会专家认真听取了设计单位的汇报，经过质询和讨论，认为《初设报告》深度达到有关规程、规范要求，建设任务和规模与《可研报告》批复一致，专家组同时提出了修改意见。

2022年6月7日，项目法人提交了修改完善后的《初设报告》。经专家组复核，基本同意该《初设报告》，主要审查意见如下：

# 一、建设目标

基本同意《初设报告》提出的建设目标。通过基础环境改造并更新部分老旧设备，增加配置部分重金属污染物、有毒有害有机物以及致病微生物等项目所需的仪器设备和辅助器材。将本分中心建设成为符合《水环境监测实验室分类定级标准》SL684-2014要求的乙类一级水环境监测实验室，以满足黔江水文监测中心地表水、地下水、水源地等水质水生态监测工作的正常开展。

# 二、建设任务和规模

（一）基本同意《初设报告》提出的建设任务

本项目主要建设任务包括基础设施改造和仪器设备配置两部分。其中：基础设施改造包括办公用房、分析实验室用房等；仪器设备包括分析化验仪器和数据处理设备。

（二）基本同意《初设报告》提出的建设规模

改造实验室用房、技术管理用房及其它附属用房面积共计1418.22平方米，其中：改造实验室用房面积约895.68平方米，技术管理用房及其它附属用房面积522.54平方米；配置仪器设备共计94台（套）；建设实验室管理系统1套。实验室能力提升后检测能力可达98项，能满足SL684-2014中乙类及以上实验室的分类定级检测项目要求（具备GB3838规定的基本项目、补充项目的检验能力和SL219规定的地表水、地下水、大气降水、入河排污口污废水等常规项目的检验能力）；仪器设备智能化水平大幅度提高，工作效率提升显著；项目增加信息化系统，为建设集综合管理、分析评价、成果展示为一体的信息化平台奠定基础。

重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目项目建设内容详见附件。

# 三、方案设计

（一）场地选择和平面布局

1.基本同意重庆市黔江区迎宾一路70号重庆市水文监测总站黔江水文站为本次改造场地，该大楼为框架结构，共7层，地下一层，地上六层。周边无较大噪声、震动、电磁干扰和其它污染源，远离易燃、易爆物品区，且有水源、能源、信息交换、交通方便等条件。

2.基本同意平面布局设计：将地下一层局部、地上2-4层改造为各类实验室、技术管理及其它附属用房，改造面积约为1418.22平方米。负一楼设置废水处理、UPS机房、柴油发电机房、报废仪器库房、设备库房、放射分析室、危废储存和消防控制室等；二楼设置开放办公区、办公室、快速检测设备库房、值班室、档案室等；三层设置无机实验室，如流动注射室、无机前处理、原子吸收/ICP、原子荧光/测汞、前处理、天平室、水样室、气瓶室、ICP-MS、离子色谱、更衣室、小型精密仪器室、高温室和高压灭菌等；四楼设置有机实验室，如液质+液相、有机前处理、气相+气质、药品室、易制毒存放室、水样室、更衣室、纯水室、生态室、滴定室、五日生化测定室、标准物质室、红外光谱室、微生物室等。

（二）实验室仪器设施

基本同意实验室仪器设备配置方案和仪器设备技术参数要求。根据实际需求，实验室配置质谱仪、光谱仪、色谱仪、流动注射分析仪、辅助实验设备以及其他仪器设备共计94台（套）。

（三）实验室内部管理系统

基本同意建设实验室内部管理系统，系统可在满足相关的管理标准、质量保证体系有效运行要求和技术协议基础上，完成实验室样品、监测数据、资源管理、质量保证等信息收集、处理和管理，形成应用交互层、业务应用层、应用支撑层、数据资源层、通信网络层采集传输与监控层等多层次交联，保证实验室分析数据的准确、可靠。

# 四、施工组织设计

基本同意《初设报告》提出的工程施工组织设计。

基本同意施工进度安排，黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目计划建设工期为2年。首年完成黔江水文监测中心水质实验室改造工作，第二年完成配套仪器设备采购和调试安装工作。

# 五、工程管理

基本同意《初设报告》提出的工程建设管理方案。重庆市水利局作为本项目的主管单位。重庆市水文监测总站为项目法人，负责项目的实施、组织工程设计、施工和质量管理、实行招投标确定施工队伍。

# 六、投资概算

基本同意《初设报告》提出的投资概算编制原则、依据和编制方法。

经审查，重庆市黔江水文监测中心实验室能力提升项目工程总投资3578万元，与可研批复总投资一致。

附件：重庆市黔江水文监测中心实验室能力提升项目建设内容表

专家组组长：

2022年6月7日

附件

重庆市黔江水文监测中心实验室能力提升项目建设内容表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市黔江水文监测中心实验室能力提升 | 改建 | 基础设施：改造实验室用房、技术管理用房及其它附属用房面积共计1418.22平方米，其中：改造实验室用房面积约895.68平方米，技术管理用房及其它附属用房面积522.54平方米，主要包括装饰工程、电气工程、弱电工程、空调通风、自控系统、给排水工程、污水处理系统、集中供气系统、消防工程、会议系统等 仪器设备：便携式多参数监测仪1台、气相-色谱质谱仪1台、液相-色谱质谱仪1台、等离子发射质谱仪1台、等离子发射光谱仪1台、气相色谱仪1台、液相色谱仪1台、离子色谱仪1台、紫外可见分光光度仪1台、COD测定仪1台、生物显微镜1台、高速冷冻离心机1台、红外测油仪（全自动）1台、电子天平1台、冷藏柜2台、叶绿素测定仪1台、纯水机3台、服务器1台、计算机20台、图像扫描仪1台、数字化仪1台、打印机6台、通讯接收设备1台、固相萃取仪1台、吹扫自动进样器1台、流动注射分析仪（带无人值守）2台、磁力搅拌器1台、平行蒸发仪1台、快速藻类测定仪1台、酸蒸馏纯化器1台、超低温冷藏柜2台、便携式pH仪1台、溶解氧快速测定仪2台、便携式电导率仪1台、COD全自动滴定仪1台、顶空进样器1台、氢气发生器1台、膈膜泵2台、笔记本电脑 4台、恒温培养箱 2台、超净工作台1台、高压灭菌锅1台、紫外灯及灯箱1台、便携式余氯计2台、酸化吹气装置1台、水浴锅2台。 其他：实验室内部管理系统（LIMS）1套。 |